2007-10   Volume 1

Develosil C30

产品简介

Develosil C30色谱柱可以为您提供非同寻常的选择性，可使用100％水溶液流动相，在高达60°C的温度下使用。专利的C30键合技术适合分离极性物质（如糖和核酸）及脂溶性化合物（如维生素E和类胡萝卜素）。

选择Develosil C30色谱柱的12大理由：

- 在酸性条件下（pH2）优异的柱床稳定性和持久性（可达500小时）。

- 非常高的氢键容量意味着对于极性很强的化合物（如核酸）比一般的极性封端或者其他高效C18柱有着更长的保留。

- 在碱性条件下极长的柱寿命（可达250小时）。

- 对于酸性物质的分离十分合适。

- 因为RP-Aqueous C-30是通常的TMS（C1）封端，它不包含极性基团或封端，也就不会影响质谱工作。另外，极度疏水的C30固定相允许您使用非常高的有机相比例，利于减小您在分析中的质谱噪声。

- 分离极性化合物有着非常好的峰型。

- 独特的专利C30键合相提供了一种非同寻常的选择性。

- 可以在100％水溶液流动相下分离糖。

- 低配体密度键合和封端技术使得C30色谱柱有着突破性的重现能力。其可以用于100％水溶液流动相，也可以用于100％有机相。

10、对于中性和疏水性化合物，C30色谱柱的保留特性与普通C18色谱柱类似。对于其他化合物，我们可以看到非同寻常的选择性，这使得RP-Aqueous 色谱柱非常适合于快速分析。

11、RP-Aqueous的超纯硅胶和长寿命，极端稳定的C30硅烷键合相意味着您可以在很高的温度下（比如60°C）使用RP-Aqueous色谱柱而不用担心损坏色谱柱！

12、可以分离 α- , β- , γ- 和δ- 维生素E，这对于一般的C18色谱柱而言很困难。

2007-10   Volume 1

Application

糖

Column: Develosil RPAQUEOUS (C30-UG-5) 250 x 4.6 mm + 250 x 4.6 mm
Mobile phase: water
Flow rate: 0.7 mL/min
Temperature: 25 C
Detection: RI
Sapmle volume: 10 ul
Sample: 
1. Glucose  2. Lactose  3. Maltose
4. Saccharose

核苷酸

Column:Develosil RPAQUEOUS (C30-UG-5) 250 x 4.6 mm
Mobile phase: 0.1M K2HPO4 with KOH, pH6.0
Flow rate: 1.0 mL/min
Temperature: 30 C
Detection: UV@260nm
Sapmle volume: 4 ul
Sample:
1. 5'-CTP  2. 5'-CDP  3. 5'-CMP 4. 5'-GTP
5. 5'-GDP  6. 5'-GMP  7. 5'-ATP 8. 5'-ADP 
9. 5'-AMP

学习园地

色谱常见问题：

- 什么原因会引起反相色谱柱柱效下降、拖尾、重复性不良等状况发生？

回答： A. 残存硅醇基与碱性物质间的离子吸附；

B. 硅胶表面的金属杂质与金属配位物质间的吸附；

C. 疏水性极强的物质在柱中的蓄积。

（解决方案见后）

  - Volume 1

Application

维生素E

Column: Develosil C30-UG-5 (RPAQUEOUS) 250 x 4.6 mm
Mobile phase: methanol/water(97:3), (99:1), (99.5:0.5)
Flow rate: 1.0 mL/min
Temperature: 30 C, 15 C, 5 C
Detection: UV@295nm
Sapmle volume: 1 ul
Sample: 
1. Delta-tocopherol 2.8mg/ml 
2. Gamma-tocopherol 2.8mg/ml
3. Beta-tocopherol 2.8mg/ml
4. Alpha-tocopherol 2.8mg/ml

类胡萝卜素

Column: Develosil C30-UG-5 250 x 4.6 mm
Mobile phase: Methanol/acetonitrile(50:50) + 0.05% triethylamine
Flow rate: 1.2 mL/min
Temperature: 30 C
Detection: VIS@480nm
Sample: 
1. Astaxanthin
2. Lutein
3. Zeaxanthin
4. Canthaxanthin

学习园地

解决方案：

A．碱性物质的去除——酸性水溶液与有机溶剂的混合液进行过柱清洗。

B．金属配位物质的去除——酸性水溶液与有机溶剂的混合液进行过柱清洗。

C．疏水性物质的去除——有机溶剂（乙腈、甲醇、乙腈与THF的混合溶剂）进行清洗。这种情况下，有必要注意淋洗液中盐的析出现象。

# Text boxes

感谢阅读，下期再会……