产品型号及参数：

1．配置圆提筒的液氮罐

液面报警位置为提筒筒体的上端面，当容器内最上层物品脱离液氮时立即发出声光报警信号，提示添加液氮。

| 产品型号 | 单 位 | YDS-30 | YDS-30-80 | YDS-30-125 | YDS-35 | YDS-35-80 | YDS-35-125 | YDS-50B | YDS-50B -80 | YDS-50B -125 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 几何容积 | L | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 空 重 | k g | 12.6 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 20.7 | 21.4 | 21.5 |
| 容器口径 | mm | 50 | 80 | 125 | 50 | 80 | 125 | 50 | 80 | 125 |
| 外 径 | m m | 446 | 446 | 446 | 473 | 473 | 473 | 500 | 500 | 500 |
| 高 度 | m m | 670 | 680 | 690 | 670 | 680 | 690 | 805 | 805 | 805 |
| 静态液氮 日蒸发量 | L/d | 0.107 | 0.181 | 0.289 | 0.107 | 0.19 | 0.289 | 0.198 | 0.265 | 0.388 |
| 提筒外径 | m m | 38 | 60 | 97 | 38 | 60 | 97 | 38 | 60 | 97 |
| 提筒高度 (单层/双层) | m m | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 |
| 提筒数量:n | Nos | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 细管容量(单层) | 0.5 ml | 132×n | 340×n | 854×n | 132×n | 340×n | 854×n | 132×n | 340×n | 854×n |
|  | 0.25ml | 298×n | 764×n | 1992×n | 298×n | 764×n | 1992×n | 298×n | 764×n | 1992×n |
| 细管容量(双层) | 0.5 ml | 214×n | 550×n | 1508×n | 214×n | 550×n | 1508×n | 214×n | 550×n | 1508×n |
|  | 0.25ml | 472×n | 1290×n | 3324×n | 472×n | 1290×n | 3324×n | 472×n | 1290×n | 3324×n |
| 液氮液位报警仪 | 台 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 自动补液控制器 | 台 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
| 仪器相关参数 | 功耗小，报警误差 ≤ 12 mm，仪器尺寸100 mm×72 mm×42 mm，有预警功能，重量为0.5Kg，输出开关信号。 |

2．配置方提筒的液氮罐

液面报警位置为方提筒最上层顶面，当容器内最上层物品脱离液氮时立即发出声光报警信号，提示添加液氮。

| 型 号 | YDS-47-127 | YDS-65-216 | YDS-120-216 | YDS-175-216 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 几何容积（L） | 47.0 | 65.0 | 121.0 | 175.0 |
| 空 重（kg） | 19.0 | 27.5 | 43 | 54.5 |
| 容器口径（mm） | 127 | 216 | 216 | 216 |
| 外 径（mm） | 500 | 573 | 573 | 676 |
| 高 度（mm） | 710 | 730 | 1020 | 1060 |
| 静态液氮 日蒸发量（L/d） | 合格品 | 0.45 | 0.90 | 0.95 | 0.95 |
|  | 优等品 | 0.36 | 0.82 | 0.92 | 0.91 |
| 提筒数量（n） | 7 | 5 | 5 | 7 |
| 提筒尺寸（mm） | 82╳84 | 142╳144 | 142╳144 | 142╳144 |
| 盒子尺寸（mm） | 76╳76 | 134╳134 | 134╳134 | 134╳134 |
| 安瓶数量（n） | 纸 盒 | 875 | 2025 | 4050 | 5670 |
|  | 塑料盒 | 875 | 2025 | 4050 | 5670 |
| 液氮液位监测仪 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 自动补液控制器 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
| 仪器相关参数 | 功耗小，报警误差 ≤ 12 mm，仪器尺寸100 mm×72 mm×42 mm，有预警功能 重量为0.5Kg，输出开关信号。 |

3．未配提筒的液氮罐

液面报警位置由用户订购时提出，否则按该型号容器的内容器总高度的中间位置设为监测点，即当容器内液氮液面离开此监测点时立即发出声光报警信号，提示添加液氮。

| 产品型号 | 单 位 | YDS-30-200 | YDS-35 -200 | YDS-50B -200 | YDS-100B -80 | YDS-100B -125 | YDS-100B -200 | YDS-120 -315 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 几何容积 | L | 31.5 | 35.5 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 125.0 |
| 空 重 | k g | 15.5 | 15.7 | 22.0 | 45.0 | 46.0 | 47.5 | 50.0 |
| 容器口径 | mm | 200 | 200 | 200 | 80 | 125 | 200 | 315 |
| 外 径 | m m | 446 | 473 | 500 | 610 | 610 | 610 | 610 |
| 高 度 | m m | 680 | 675 | 800 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1000 |
| 静态液氮 日蒸发量 | L/d | 0.563 | 0.563 | 0.649 | 0.503 | 0.621 | 0.73 | 1.33 |
| 液氮液位监测仪 | 台 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 自动补液控制器 | 台 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
| 仪器相关参数 | 功耗小，报警误差 ≤ 12 mm，仪器尺寸100 mm×72 mm×42 mm，有预警功能，重量为0.5Kg，输出开关信号 |