GRI-8402手持式硫化氢（H2S）检测仪

产品概述

GRI-8402手持式硫化氢检测仪，是一种以先进的电化学技术，检测目标气体中硫化氢气体浓度的一款高精度低功耗的智能型手持式检测报警器。

GRI-8402系列为自然扩散式气体检测方式，敏感元件采用瑞士Membrapor进口电化学硫化氢传感器，具有很高的灵敏度和出色的重复性；带有一个LCD液晶显示屏，可现场在线观察目标气体浓度值；可查看时间、日期及星期，可输出USB数字信号，与上位机或PC进行通信；具有有两级报警输出，超过预设报警点立即启动声光报警信号；具有软/硬两种校正方式，无需开盖即可完成校准工作。GRI-8402系列可广泛应用于工厂、办公室、仓库、矿井等各种现场环境的硫化氢检测。

主要特点

1、进口电化学传感器,性能稳定可靠；

2、大屏幕LCD可显示各项参数；

3、外供电DC5V，内置可充电3.7V锂电池，通信时即可充电；

4、两级声光报警，4个高亮LED在报警时提醒用户注意；

5、智能化设计, 功能齐全，调零,报警设置,校准非常方便；

6、外壳小巧轻盈，可置于口袋或包内，亦可挂于身上，携带方便；

7、可检测气体浓度，可设置及显示时间、日期及星期，；

8、具有一路USB数字信号输出。

行业应用

石油、石化、化工、燃气、煤炭、冶金、电力、市政、电信、交通隧道施工安全

检测、电子、半导体工业及其它存在硫化氢气体的场合。

性能参数

产品名称	手持式硫化氢（H2S）检测仪  传感器名称	可选(电化学传感器)

产品型号	GRI-8402	               传感器型号	可选(M系列)

电池电压	3.7V(充电限制4.2V)	       检测对象	硫化氢

电池容量	600mAh	                   检测原理	电化学

消耗电流	5-100mA	                   检测方式	扩散式

显示方式	大LCD液晶屏	           检测量程	0-50

报警方式	2级声光报警	               精确度	±5%FS

报警误差	≤±10%报警设定值	       分辨率    	1ppm

工作温度	-10℃-40℃	               预热时间	1 Min

工作湿度	0-85%RH	               响应时间	25S

气压范围	860-1060hpa	               使用寿命	2年(空气中)

信号输出	UART转USB	           零点漂移	≤±2%FS/6h

外型尺寸	102*60*35	               跨度漂移	≤±5%FS/6h

整机重量	≤100g	                   重复性	        ≤±2%FS

注：传感器参数请查阅Membrapor相应传感器的技术手册。