选择纯/超纯水系统

| 应用 | ISO3696 标准分类 | 建议型号 和配置 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验室清洗机用水 | 3级 | Sterifeed | 20 |
| 高压灭菌器用水 |  | Crystal 7 RO | 18 |
| 玻璃器皿清洗 |  | Crystal E RO | 15 |

| 自动生化仪用水 | 2级 | Crystal Clinic | 22 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验室日常工作 | 2级 | Crystal 7 Pure | 18 |
| 电化学 |  |  |  |
| 火焰原子吸收光谱 |  | Crystal E Pure | 15 |
| 液相化学 |  |  |  |
| 分光光度计 |  | Crystal B Pure | 10 |
| 缓冲剂和培养基制备 |  |  |  |

| 试剂制备 | 1级 | Crystal E Trace | 12 |
| --- | --- | --- | --- |
| 离子色谱 |  |  |  |
| ICP-MS等离子质谱 |  |  |  |
|  |  | Crystal B Trace | 3 |
| 原子吸收光谱 |  |  |  |
| ICP-OES电感耦合等离子体发射光谱 |  |  |  |
| HPLC高性能液相色谱 | 1级 | Crystal E HPLC | 12 |
|  |  | Crystal P HPLC | 3 |
| 气相色谱 |  |  |  |
|  |  | Integrity HPLC | 6 |
| TOC 总有机碳检测 |  | Onsite HPLC | 8 |
| 流式细胞术 | 1级 | Crystal E Bio | 12 |
|  |  | Crystal B Bio | 3 |
| 细胞和组织培养 |  | Integrity Bio | 6 |
| 分子生物学 |  | Onsite Bio | 8 |

超 纯 水 系 统

▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

Crystal B 系列

流程图

应用                                  组件

| 应用领域 | Crystal B Trace | Crystal B HPLC | Crystal B Bio |  | 货号 | 配件 | Crystal B Trace | Crystal B HPLC | Crystal B Bio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试剂配置 | ( | ( | ( |  | 10019 | 减少氯和有机物的预过滤器 | + | + | + |
| 离子色谱 | ( | ( | ( |  |  | 减压泵 | + | + | + |
| ICP-MS | ( | ( | ( |  |  | 反渗透膜 | + | + | + |
| 原子吸收分光光度计 | ( | ( | ( |  | 10310 | 去离子柱 标配 | + | + | + |
| ICP-OES | ( | ( | ( |  | 10029 | 终极模块 | + | + | + |
| HPLC | - | ( | ( |  | 10105 | 光氧化单元 | - | + | + |
| 气相色谱 | - | ( | ( |  | 10012 | 终极微过滤器 | + | + | - |
| 总有机碳测定 | - | ( | ( |  | 10109 | 终极超过滤器 | - | - | + |
| 流式细胞术 | - | - | ( |  | 10102 | 紫外灭菌装置 | - | - | + |
| 细胞组织培养 | - | - | ( |  | 10106 | 智能TOC检测器 | - | 选配 | - |
| 分子生物学 | - | - | ( |  | 10103 | 可拆卸控制器和蓝牙装置 | 选配 | 选配 | 选配 |

技术参数

| 纯水参数 | Crystal B Trace | Crystal B HPLC | Crystal B Bio | 订货信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 纯水（2级）电阻率 | >10 MΩ x cm | >10 MΩ x cm | >10 MΩ x cm |  |
| 纯水（2级）电导率 | <0.1 μm / cm | <0.1 μm / cm | <0.1 μm / cm |  |
| 超纯水（1级）电阻率 | 18.2 MΩ x cm | 18.2 MΩ x cm | 18.2 MΩ x cm |  |
| 超纯水（1级）电导率 | 0.005 μm / cm | 0.005 μm / cm | 0.005 μm / cm |  |
| TOC | 5-10 ppb | < 2ppb | <2ppb |  |
| RNase | - | - | <0.01 ng / mL |  |
| DNase | - | - | <4 pg / μL |  |
| 细菌 | <1 cfu / mL | <1 cfu / mL | <1 cfu / mL |  |
| 内毒素 | <0.15 EU/mL | <0.15 EU/mL | <0.001 EU/mL |  |
| >0.22 μm颗粒物 | <1 / per mL | <1 / per mL | <1 / per mL |  |
| 纯水额定流速 (到储水罐） | 10L / h | 10L / h | 10L / h |  |
| 超纯水额定流速 | 2 L / min | 2 L / min | 2 L / min |  |
| 纯水额定流速 | 4 L / min | 4 L / min | 4 L / min |  |
| 去离子柱寿命（标配柱子） | 1 m³ | 1 m³ | 1 m³ |  |
| 再生修复能力 | >30% | >30% | >30% |  |
| 尺寸（长x宽x高）, cm | 50 x 40 x 60 | 50 x 40 x 60 | 50 x 40 x 60 |  |
| 储水罐 | 25 L | 25 L | 25 L |  |  |
| 储水罐尺寸 长x宽x高cm | 30 x 25 x 50 | 30 x 25 x 50 | 30 x 25 x 50 |  |  |
| 给水压力 | 0.5 - 5 bar | 0.5 - 5 bar | 0.5 - 5 bar |  |  |
| 给水电导率 | <900 μm / cm | <900 μm / cm | <900 μm / cm |  |  |

耗材

| 货号 | 描述 | 更换标准 | 注解 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10019 | 更换Crystal B预过滤器 | 过滤器计数器显示为0或者滤柱阻塞 |  |
| 10310 | 更换 去离子柱 | 显示“DI Err" 信息，或者水的导电率一直 >0.5 μm / cm |  |
| 10029 | 更换 终端过滤器 | 根据使用情况，每1-2年 |  |
| 10011 | 更换 紫外消毒灯管 | 需要时 （一般每3年） | 仅适用"Bio"系统 |
| 10018 | 更换 光氧化紫外灯管 | 需要时 （一般每3年） | "HPLC"和”Bio"系统 |
| 10012 | 更换 0.22μm分流微滤膜 | 每 6-12个月 | "Trace" 和"HPLC"系统 |
| 10120 | 更换 超滤膜 | 每 6-12个月 | 仅适用"Bio"系统 |

超 纯 水 系 统

▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

应用                                  组件

| 应用领域 | Crystal B HPLC | Crystal B Bio |  | 货号 | 配件 | Crystal B HPLC | Crystal B Bio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试剂配置 | ( | ( |  | 10019 | 减少氯和有机物的预过滤器 | + | + |
| 离子色谱 | ( | ( |  |  | 反渗透膜 | + | + |
| ICP-MS | ( | ( |  | 10029 | 终极模块 | + | + |
| 原子吸收分光光度计 | ( | ( |  | 10105 | 光氧化单元 | + | + |
| ICP-OES | ( | ( |  | 10012 | 终极微过滤器 | + | - |
| HPLC | ( | ( |  | 10109 | 终极超过滤器 | - | + |
| 气相色谱 | ( | ( |  | 10102 | 紫外灭菌装置 | - | + |
| 总有机碳测定 | ( | ( |  | 10106 | 智能TOC检测器 | 选配 | - |
| 流式细胞术 | - | ( |  | 10103 | 可拆卸控制器和蓝牙装置 | 选配 | 选配 |
| 细胞组织培养 | - | ( |  |  |  |  |  |
| 分子生物学 | - | ( |  |  |  |  |  |

耗材

| 货号 | 描述 | 更换标准 | 注解 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10019 | 更换Crystal B预过滤装置 | 过滤器计数器显示为0或者滤柱阻塞 |  |
| 10029 | 更换 终端过滤器 | 根据使用情况，每1-2年 |  |
| 10011 | 更换 紫外消毒灯管 | 需要时 （一般每3年） | 仅适用"Bio"系统 |
| 10018 | 更换 光氧化紫外灯管 | 需要时 （一般每3年） | "HPLC"和”Bio"系统 |
| 10012 | 更换 0.22μm分流微滤膜 | 每 6-12个月 | "Trace" 和"HPLC"系统 |
| 10120 | 更换 超滤膜 | 每 6-12个月 | 仅适用"Bio"系统 |

流 程 图

技术参数

| 纯水参数 | Integrity HPLC | Integrity Bio | 定货信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 超纯水（1级）电阻率 | 18.2 MΩ x cm | 18.2 MΩ x cm |  |
| 超纯水（1级）电导率 | 0.005 μm / cm | 0.005 μm / cm |  |
| TOC | < 2ppb | <2ppb |  |
| RNase | - | <0.01 ng / mL |  |
| DNase | - | <4 pg / μL |  |
| 细菌 | <1 cfu / mL | <1 cfu / mL |  |
| 内毒素 | <0.15 EU / mL | <0.001 EU / mL |  |
| >0.22 μm颗粒物 | <1 / per mL | <1 / per mL |  |
| 纯水额定流速 (到储水罐） | 4L / h | 4L / h |  |
| 超纯水额定流速 | 2 L / min | 2 L / min |  |
| 终端模块寿命 | 1 m³ | 1 m³ |  |
| 再生修复能力 | >30% | >30% |  |
| 尺寸（长x宽x高）, cm | 50 x 40 x 60 | 50 x 40 x 60 |  |
| 储水罐 | 5 L | 5 L |  |
| 给水压力 | 1.5 - 5 bar | 1.5 - 5 bar |  |
| 给水电导率 | <900 μm / cm | <900 μm / cm |  |

超 纯 水 系 统

▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

Onsite系列

应用                                  组件

| 应用领域 | Crystal B HPLC | Crystal B Bio |  | 货号 | 配件 | Crystal B HPLC | Crystal B Bio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试剂配置 | ( | ( |  | 10019 | 减少氯和有机物的预过滤器 | + | + |
| 离子色谱 | ( | ( |  |  | 反渗透膜 | + | + |
| ICP-MS | ( | ( |  | 10029 | 终极模块 | + | + |
| 原子吸收分光光度计 | ( | ( |  | 10105 | 光氧化单元 | + | + |
| ICP-OES | ( | ( |  | 10012 | 终极微过滤器 | + | - |
| HPLC | ( | ( |  | 10109 | 终极超过滤器 | - | + |
| 气相色谱 | ( | ( |  | 10102 | 紫外灭菌装置 | - | + |
| 总有机碳测定 | ( | ( |  | 10106 | 智能TOC检测器 | 选配 | - |
| 流式细胞术 | - | ( |  | 10103 | 可拆卸控制器和蓝牙装置 | 选配 | 选配 |
| 细胞组织培养 | - | ( |  |  |  |  |  |
| 分子生物学 | - | ( |  |  |  |  |  |

流 程 图

技术参数

| 纯水参数 | Onsite HPLC | Onsite Bio |
| --- | --- | --- |
| 超纯水（1级）电阻率 | 18.2 MΩ x cm | 18.2 MΩ x cm |
| 超纯水（1级）电导率 | 0.005 μm / cm | 0.005 μm / cm |
| TOC | < 2ppb | <2ppb |
| RNase | - | <0.01 ng / mL |
| DNase | - | <4 pg / μL |
| 细菌 | <1 cfu / mL | <1 cfu / mL |
| 内毒素 | <0.15 EU / mL | <0.001 EU / mL |
| >0.22 μm颗粒物 | <1 / per mL | <1 / per mL |
| 纯水额定流速 (到储水罐） | 4L / h | 4L / h |
| 超纯水额定流速 | 2 L / min | 2 L / min |
| 终端模块寿命 | 1 m³ | 1 m³ |
| 再生修复能力 | >30% | >30% |
| 尺寸（长x宽x高）, cm | 50 x 40 x 60 | 50 x 40 x 60 |
| 储水罐 | 5 L | 5 L |
| 给水电导率 | <15 μm / cm | <15 μm / cm |

耗材

| 货号 | 描述 | 更换标准 | 注解 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10029 | 更换 终端过滤器 | 根据使用情况，每1-2年 |  |
| 10018 | 更换 光氧化紫外灯管 | 需要时 （一般每3年） | "HPLC"和”Bio"系统 |
| 10012 | 更换 0.22μm分流微滤膜 | 每 6-12个月 | "Trace" 和"HPLC"系统 |
| 10120 | 更换 超滤膜 | 每 6-12个月 | 仅适用"Bio"系统 |

纯 水 系 统

▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

Crystal B 纯水系列

Crystal B 纯水流程图

组件

订货信息

| 型号 | 货号 |
| --- | --- |
| Crystal B 纯水 | CB-1005 |

储水罐

超 纯 水 系 统

▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

流程图

组件                                         应用

耗材

| 货号 | 描述 | 更换标准 | 注解 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10019 | 更换Crystal E预过滤装置 | 过滤器计数器显示为0或者滤柱阻塞 |  |
| 10310 | 更换 去离子柱 | 显示“DI Err" 信息，或者水的导电率一直 >0.5 μm / cm |  |
| 10113 | 更换 大容积去离子柱 | 显示“DI Err" 信息，或者水的导电率一直 >0.5 μm / cm | 带有10101选配件适用 |
| 10029 | 更换 终端过滤器 | 根据使用情况，每1-2年 |  |
| 10011 | 更换 紫外消毒灯管 | 需要时 （一般每3年） | 仅适用"Bio"系统 |
| 10018 | 更换 光氧化紫外灯管 | 需要时 （一般每3年） | "HPLC"和”Bio"系统 |
| 10012 | 更换 0.22μm分流微滤膜 | 每 6-12个月 | "Trace" 和"HPLC"系统 |
| 10120 | 更换 超滤膜 | 每 6-12个月 | 仅适用"Bio"系统 |

技术参数

| 纯水参数 | Crystal E Trace | Crystal E HPLC | Crystal E Bio |
| --- | --- | --- | --- |
| 纯水（2级）电阻率 | >10 MΩ x cm | >10 MΩ x cm | >10 MΩ x cm |
| 纯水（2级）电导率 | <0.1 μm / cm | <0.1 μm / cm | <0.1 μm / cm |
| 超纯水（1级）电阻率 | 18.2 MΩ x cm | 18.2 MΩ x cm | 18.2 MΩ x cm |
| 超纯水（1级）电导率 | 0.005 μm / cm | 0.005 μm / cm | 0.005 μm / cm |
| TOC | 5-10 ppb | < 2ppb | <2ppb |
| RNase | - | - | <0.01 ng / mL |
| DNase | - | - | <4 pg / μL |
| 细菌 | <1 cfu / mL | <1 cfu / mL | <1 cfu / mL |
| 内毒素 | <0.15 EU/mL | <0.15 EU/mL | <0.001 EU/mL |
| >0.22 μm颗粒物 | <1 / per mL | <1 / per mL | <1 / per mL |
| 纯水额定流速 (到储水罐） | 10L / h | 10L / h | 10L / h |
| 超纯水额定流速 | 2 L / min | 2 L / min | 2 L / min |
| 纯水额定流速 | 4 L / min | 4 L / min | 4 L / min |
| 去离子柱寿命（标配柱子） | 1 m³ | 1 m³ | 1 m³ |
| 去离子柱寿命（大容积柱子） | 3 m³ | 3 m³ | 3 m³ |
| 再生修复能力 | >30% | >30% | >30% |
| 尺寸（长x宽x高）, cm | 40 x 35 x 55 | 40 x 35 x 55 | 40 x 35 x 55 |
| 储水罐 | 25 L | 25 L | 25 L |
| 储水罐尺寸 长x宽x高cm | 30 x 25 x 50 | 30 x 25 x 50 | 30 x 25 x 50 |
| 给水压力 | 0.5 - 5 bar | 0.5 - 5 bar | 0.5 - 5 bar |
| 给水电导率 | <900 μm / cm | <900 μm / cm | <900 μm / cm |

纯 水 系 统

▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

Crystal E 纯水和反渗透系列

技术参数

| 纯水参数 | Crystal E RO 反渗透水 | Crystal E 20 纯水 | Crystal E纯水 |
| --- | --- | --- | --- |
| 纯水电阻率 |  | >10 MΩ x cm | >10 MΩ x cm |
| 纯水电导率 | <5 μm / cm | <0.1 μm / cm | <0.1 μm / cm |
| >0.22 μm颗粒物 | <1 / per mL | <1 / per mL | <1 / per mL |
| 纯水额定流速 (到储水罐） | 10L / h | 20L / h | 10L / h |
| 纯水额定分流流速 | 4 L / min | 4 L / min | 4 L / min |
| 去离子柱寿命（标配柱子） | / | / | 1 m³ |
| 去离子柱寿命 (大容积柱子） | / | 1 m³ | 1 m³ （选配） |
| 再生修复能力 | >30% | >30% | >30% |
| 尺寸（长x宽x高）, cm | 40 x 35x 55 | 40 x 35x 55 | 40 x 35x 55 |
| 储水罐 | 25 L- 300L | 25 L- 300L | 25 L- 300L |
| 储水罐尺寸 长x宽x高cm | 30 x 25 x 50 | 30 x 25 x 50 | 30 x 25 x 50 |
| 给水压力 | 0.5 - 5 bar | 0.5 - 5 bar | 0.5 - 5 bar |
| 给水电导率 | <900 μm / cm | <900 μm / cm | <900 μm / cm |

流程图

应用                                   组件

储水罐

耗材

| 货号 | 描述 | 更换标准 | 注解 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10009 | 更换 预过滤器 Crystal E反渗透, 纯水 | 过滤器计数器显示为0或者滤膜阻塞 |  |
| 10039 | 置换 预过滤装置 Crystal E20 纯水 | 过滤器计数器显示为0或者滤膜阻塞 |  |
| 10310 | 更换 去离子柱 | 显示“DI Err" 信息，或者水的导电率一直 >0.5 μm / cm | 仅适用于"Pure 纯水"系列 |
| 10113 | 更换 大容积去离子柱 | 显示“DI Err" 信息，或者水的导电率一直 >0.5 μm / cm | 仅适用于 “E20 Pure”或带10101选配件的系统 |
| 10011 | 更换 紫外消毒灯管 | 需要时 （一般每3年） | 仅适用于10102选配件 |
| 10012 | 更换 0.22μm分流微滤膜 | 每 6-12个月 | 仅适用于10201选配件 |

纯 水 系 统

▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

技术参数

流程图

应用                                     组件

耗材

纯 水 系 统

▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

Sterifeed

技术参数

流程图

耗材

纯 水 系 统

▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

图片仅供参考，根据配置不同，有些选件可能没有显示在图片中

技术参数

流程图

组件

耗材

# Text boxes

实验室纯水/超纯水系统

Crystal B 超纯水系统是多用途的水纯化系统。Crystal B 系统直接由自来水产出纯水和超纯水。

Crystal B超纯水系统有以下几种型号配置：

CrystalB Trace (货号CB-1015）产出的水用来进行无机痕量分析，可以用于原子吸收光谱（石墨炉原子化器），ICP-OES电感耦合等离子体发射光谱分析，ICP-MS等离子质谱和其他无机分析方法。

Crystal B HPLC(货号CB-1101） 产出的水总有机碳（TOC)含量很低可用来满足液相色谱法需求。Crystal B HPLC 水也可用于一些微生物和分子生物领域。

Crystal B Bio ( 货号CB-1201）系统产生的水有机物含量和RNase/DNase 蛋白酶的含量都很低，这是专门用于包括RNase蛋白酶敏感的分子生物学应用。

智能的去离子柱检测系统还可以有降低运行成本的功效。使用者只有在去离子柱接近它的使用寿命终点时才会被指令更换新的柱子。

如果系统安装了蓝牙选配件（货号10103), 系统就可以不用连接控制器，Crystal B系统可以进行远程控制。如果有必要为节省空间，那么壁挂式和远程控制将是你理想的选择。所有的滤筒和过滤器都是不需要工具就可以方便更换的。 Crystal B系统既可以安放在台面上也可以悬挂在墙壁上。

Crystal B重要的安全性能：

* 储水罐水满控制

* 自来水压力控制

* 储水罐传感器故障保护

Crystal B 系统标准配置：

* 增压泵

* 预过滤装置

* 反渗透膜装置

* 去离子装置

* 终端过滤器

* 25L 储水罐，配有一个二级智

能分流泵

* 再循环系统

* 终端微滤膜（用于Crystal B

Trace 和 HPLC系列超纯

水系统的0.22um微滤膜）

* 超滤膜, 用于Crystal B Bio,

和/或一个消除有机物

的光氧化模块（HPLC和

Bio 系统标配）

* UV紫外杀菌装置（Bio系列

标配）

Crystal B 超纯水的任何配置都可生产纯水和超纯水。超纯水（1级）是通过前面板一处使用终端过滤装置分流出来的。纯水（2级）是直接从储水罐中分流出来的。

Crystal B 超纯水可以应用到大多数领域，但不仅限于以下范围：
• 无机痕量分析
• 液相色谱
• 细胞培养
• 分子生物学

超纯水由Crystal B 系统产生，导电率为18.2Mega-Ohm*c（0.055μ/cm），可以完全满足所有相关标准(ISO 36961级, ASTM I型, CLSI I型)。

纯水被收集在一个储水罐中。其中一个整体智能的循环系统确保了水质及非常低的TOC含量: 满足“HPLC”和“生物”需要的<2ppb和5-10ppb的“痕量”需求。

Crystal B系统生产的纯水满足了ISO3696 2级水的要求，可用于医学实验洗涤，湿化学方法，分光光度计等。超纯水的分流速率是2升/分钟。而纯水的分流速率是4升/分钟。

所有的Crystal B 系统都配有一个LCD控制器来显示水质指标. 这个LCD显示器提供所有关于系统状况的相关信息， 还有预过滤器的剩余寿命以及去离子柱的性能。

去离子柱

压力开关

反渗透膜块

活性炭 /5um预过滤器

纯水分流泵

再循环阀

终极模块

超纯水传感器

超纯水传感器

超纯水分流

终点滤器

超纯水分流阀

超纯水分流阀

保护过滤器

再循环泵

纯水传感器

单向阀

储水罐

排水

分流截流器

限流器

纯水分流

增压泵

输入阀

滤器

入水

压力开关

反渗透膜块

活性炭 /5um预过滤器

终点滤器

双波长紫外光氧化模块（185/254nm）

纯水分流泵

保护过滤器

终极模块

超纯水分流

再循环阀

分流截流器

再循环泵

纯水传感器

去离子柱

单向阀

储水罐

排水

限流器

纯水分流

增压泵

输入阀

滤器

入水

压力开关

反渗透膜块

活性炭 /5um预过滤器

超纯水传感器

超纯水分流

终点滤器

超纯水分流阀

再循环阀

双波长紫外光氧化模块（185/254nm）

纯水分流泵

保护过滤器

分流截流器

再循环泵

终极模块

纯水传感器

去离子柱

单向阀

储水罐

排水

限流器

纯水分流

增压泵

输入阀

滤器

入水

| 型号 | 货号 |
| --- | --- |
| Crystal B Trace | CB-1015 |
| Crystal B HPLC | CB-1101 |
| Crystal B Bio | CB-1201 |

所有的Crystal Integrity系统都配有一个LCD控制器来显示水质指标. 这个LCD显示器提供所有关于系统状况的相关信息， 还有预过滤器的剩余寿命及终端过滤器的性能。智能的终端滤器监测系统可以降低运行成本。使用者只有在接近它的使用寿命终点时才会被指令更换新的模块。

如果系统安装了蓝牙选配件（货号10103), 系统就可以不用连接控制器，Integrity系统为了方便操作可以进行远程控制。
所有的滤筒和滤膜都极易安装，不需任何工具就可轻松置换。Integrity系统既可以放在台面上，也可以用做壁挂式来节省空间。

Crustal Integrity重要的安全性能：

* 储水罐水满控制

* 自来水压力控制

* Integrity Bio 系统 ( 货号

CB-1505）系统产出的水有机物含 量和RNase / DNase 蛋白酶的含量都很低，这是专门用于包括RNase蛋白酶敏感的分子生物学领域。

Crystal Integrity水可以应用到大多数领域，但不仅限于以下范围：
• 无机痕量分析
• 液相色谱
• 细胞培养
• 分子生物学

超纯水由Integrity 系统产生，导电率为18.2Mega-Ohm*c（0.055μ/cm），可以完全满足所有相关标准(ISO 36961级, ASTM I型, CLSI I型)。
纯水被收集到一个智能储水罐中。再循环系统保证了水质和<2ppb的TOC含量。	
空间节省，智能化，5L聚乙烯材质的储水罐把污染控制到最低。储水罐及易清洁。

Integrity 系列

Crystal Integrity系统可直接从自来水中产出超纯水，通过Crystal Integrity系统生产出来的超纯水完全满足1级水相关标准（ISO3696, ASTM, CLSI).

Crystal Integrity系统适用于小需求量实验室用超纯水要求（大约每天5升）。

Crystal Integrity系统有以下型号配置：

* Integrity HPLC 系统（货号

CB-1503) 产出的水有机碳含

量（TOC）非常低。这就迎合

液相色谱法（HPLC）的需求。

Integrity HPLC水还能用于一

些微生物和分子生物领域。

入水

超纯水传感器

超纯水分流

终端滤器

再循环阀

超纯水分流阀

双波长紫外光氧化模块（185/254nm）

终极模块

保护过滤器

分流截流器

再循环泵

储水罐

纯水传感器

单向阀

排水

限流器

反渗透膜块

活性炭 /5um预过滤器

输入阀

滤器

压力开关

保护过滤器

储水罐

双波长紫外光氧化模块（185/254nm）

超纯水传感器

终端滤器

超纯水分流

超纯水分流阀

再循环阀

终极模块

再循环泵

分流截流器

纯水传感器

紫外杀菌单元254nm

单向阀

反渗透膜块

限流器

排水

活性炭 /5um预过滤器

输入阀

滤器

压力开关

入水

| 型号 | 货号 |
| --- | --- |
| Crystal Integrity HPLC | CB-1503 |
| Crystal Integrity Bio | CB-1505 |

Onsite系列

Adrona Onsite在线系统需要从前处理水中生产超纯水，Adrona Onsite生产的超纯水达到1级水所有相关标准（ISO3696，ASTM,CLSI)的需求。

Adrona Onsite系统适用于每天5-10升实验室用超纯水需求。

Adrona Onsite系统有以下型号配置：

＊Onsite HPLC系统（货号

CB-1803)产出的水TOC含量非

常低,从而适合液相色谱法

（HPLC）的需求。Onsite HPLC

水还能用于一些微生物和分子

生物学领域。

＊Onsite Bio系统 ( 货号

CB-1805）系统产出的水有机物

含量和RNase / DNase 蛋白酶

的含量都很低，这是专门用于包

括RNase蛋白酶敏感的分子生

物学领域。

Adrona Onsite系统水可以应用到

大多数领域，但不仅限于以下

范围：

• 无机痕量分析
• 液相色谱
• 细胞培养
• 分子生物学

Integrity 系统产生超纯水,导电率18.2Mega-Ohm*c（0.055μ/cm），可以完全满足所有相关标准(ISO 36961级, ASTM I型, CLSI I型)。

Crystal Onsite系统包括一个智能储水罐，需要操作者将储水罐添加上前处理水--可以使蒸馏水也可以是反渗透水.

Crystal Onsite系统会标配携带一个5L玻璃瓶，瓶子有一个活塞和把手方便将蒸馏水注入到纯水系统中。

再循环系统保证了水质和<2ppb的TOC含量。

空间节省，智能化，5L聚乙烯材质的储水罐把污染控制到最低。储水罐及易清洁。

所有的Crystal Onsite系统都配有一个LCD控制器来显示水质指标. 这个LCD显示器提供所有关于系统状况的相关信息， 还有预过滤器的剩余寿命及终端过滤器的性能。智能的终端滤器监测系统可以降低运行成本。使用者只有在接近它的使用寿命终点时才会被指令更换新的模块。

如果系统安装了蓝牙选配件（货号10103), 系统就可以不用连接控制器，Onsite系统为了方便操作可以进行远程控制。

“储水罐水满控制”是Onsite系统重要的安全性能。所有的滤筒和滤膜都极易安装，不需任何工具就可轻松置换。Onsite系统既可以放在台面上，也可以用做壁挂式来节省空间。

再循环泵

终极模块

分流截流器

再循环阀

再循环阀

超纯水分流阀

终端滤器

超纯水分流

超纯水传感器

超纯水传感器

保护过滤器

保护过滤器

双波长紫外光氧化模块（185/254nm）

双波长紫外光氧化模块（185/254nm）

储水罐

储水罐

终端滤器

超纯水分流

终极模块

分流截流器

超纯水分流阀

再循环泵

定货信息

| 型号 | 货号 |
| --- | --- |
| Crystal Onsite HPLC | CB-1803 |
| Crystal Onsite Bio | CB-1805 |

Crystal B 纯水系列

技术参数

| 纯水参数 | Crystal B Trace |
| --- | --- |
| 纯水电阻率 | >10 MΩ x cm |
| 纯水电导率 | <0.1 μm / cm |
| >0.22 μm颗粒物 | <1 / per mL |
| 纯水额定流速 (到储水罐） | 10L / h |
| 纯水额定分流流速 | 4 L / min |
| 去离子柱寿命（标配柱子） | 1 m³ |
| 再生修复能力 | >30% |
| 尺寸（长x宽x高）, cm | 50 x 40 x 60 |
| 储水罐 | 25 L |
| 给水压力 | 0.5 - 5 bar |
| 给水电导率 | <900 μm / cm |

应用

| 应用领域 | Crystal B 纯水 |
| --- | --- |
| 玻璃器皿清洗 | ( |
| 实验室清洗机用水 | ( |
| 高压灭菌器 | ( |
| 电化学 | ( |
| 火焰原子吸收光谱 | ( |
| 液相化学 | ( |
| 分光光度计 | ( |
| 缓冲剂和培养基的制备 | ( |

Crystal B 纯水可用于日常  实验室需求和无机分析方法。Crystal B 纯水可达到2级ISO3696标准。 纯水相比较超纯水成本低，2级纯水可应用于很多方面:

* 许多无机分析（如火焰光

谱法）

* 液相化学法

* 电化学

* 实验室清洗用水

Crystal B纯水系统是为实验室无溶解离子水和低TOC含量水而设计的。Crystal B纯水的电导率小于0.1μm / cm。从而满足了ISO3696  2级水提出的要求。

Crystal B纯水系统配有一个方便操作的控制模块。水质通过一个图形液晶显示出来。 蓝牙选配（货号10103）提供不需控制器的远程控制。Crystal B纯水系统即可放于台面也可作为壁挂来节省实验室空间。

控制模块提供关于系统状况的信息; 包括预处理柱的剩余寿命，和离子交换柱的性能状况等。智能的去离子（DI）模块通过检测系统来减少运作成本。使用者只有在模块接近使用寿命时才会被告知需要更换。

储水罐作为纯水的选配件选择很多，提供有10L - 60L不等，

所有25L和更高容积的罐子都配备有集成泵用于既快速又方便的分流。分流速率为4L /分钟。集成泵能确保储水罐放在桌子下面也可正常工作，如果需要就可以节省实验室有限的空间。

Crystal B 纯系统包括：

* 增压泵

* 预处理装置

* 反渗透模块

* 去离子柱

一个紫外UV消毒模块作为选配件可随时供应 （货号10102）

入水

去离子柱

增压泵

反渗透膜块

滤器

纯水传感器

压力开关

输入阀

单向阀

限流器

纯水分流

储水罐

排水

活性炭 /5um预过滤器

纯水分流泵

| 货号 | 配件 | Crystal B HPLC |
| --- | --- | --- |
| 10019 | 减少氯和有机物的预过滤器 | + |
|  | 增压泵 | + |
|  | 反渗透模 | + |
| 10310 | 标配 去离子柱 | + |
| 10102 | 紫外消毒装置 | 选配 |
| 10103 | 可拆卸控制器和蓝牙装置 | 选配 |

耗 材

| 货号 | 描述 | 更换标准 | 注解 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10019 | 更换Crystal B 预过滤器 | 过滤器计数器显示为0或者滤柱阻塞 |  |
| 10310 | 更换去离子柱 | 显示“DI Err" 信息，或者水的导电率一直 >0.5 μm / cm |  |
| 10011 | 更换紫外消毒灯管 | 需要时 （一般每3年） | 带10102组件的选配件 |

| 货号 | 配件 | Crystal B 纯水 |
| --- | --- | --- |
| 11000 | "基础型" 储水罐 带分流泵，25升 | 选配 |
| 11014 | "迷你型"储水罐, 10升 | 选配 |
| 10007 | "舒适性" 储水罐 带分流泵，60升 | 选配 |
| 10004 | "经济型“ 储水罐 带分流泵，50升 | 选配 |

Crystal E 系列

所有的Crystal E系统都可生产纯水和超纯水，超纯水（ISO3696  1级），纯水（ISO3696  2级）。

超纯水由Crystal E 系统产生，电导率8.2Mega-Ohm*cm（0.055μ/cm），完全可以满足所有相关标准(ISO 36961级, ASTM I型, CLSI I型)。

纯水被收集在一个储水罐中。 其中一个整体智能的循环系统确保了水质以及非常低的TOC含量: 满足“HPLC”和“生物”需要的<2ppb和5-10ppb的“痕量”需求。

Crystal E系统生产的纯水可用于医学实验室用洗涤，湿化学方法，分光光度计等。 纯水是直接从出水管中分流出来的，分流的速率是4升/分钟。超纯水的分流速率是2升/分钟。

所有的Crystal E 系统都配有一个LCD控制器来显示水质指标. 这个LCD显示器提供所有关于系统状况的相关信息，这包括：当前的导电率和剩余的预处理系统的寿命。 智能的去离子柱性能检测系统可减少运作成本。

所有的滤筒和过滤器都非常方便更换， 使用者不需任何工具就可直接操作。

Crystal E 超纯水系统用途广，是经济型的水纯化系统。

Crystal E超纯水系统有以下几种型号配置：

Crystal E Trace (货号CE-1001）产出的水用来进行无机痕量分析，可以用于原子吸收光谱（石墨炉原子化器），ICP-OES电感耦合等离子体发射光谱分析，ICP-MS等离子质谱和其他无机分析方法。

Crystal E HPLC(货号CE-1101） 产出的水总有机碳（TOC)含量很低可用来满足液相色谱法需求。Crystal B HPLC 水也可用于一些微生物和分子生物领域。

Crystal E Bio ( 货号CB-1201）系统产生的水有机物含量和RNase/DNase 蛋白酶的含量都很低，这是专门用于包括RNase蛋白酶敏感的分子生物学应用。

Crystal E系统包含以下重要的安全性能：

* 储水罐水满控制

* 自来水压力控制

* 储水罐传感器故障保护

Crystal B 系统标准配置：

* 增压泵

* 预过滤装置

* 反渗透膜装置

* 去离子装置

* 终端过滤器

* 25L 储水罐，配有一个二级

智能分流泵

* 再循环系统

* 终端微滤膜（ 用于Crystal

E Trace 和 HPLC系列超

纯水系统的0.22um微滤

膜）

* 超滤膜,用于Crystal E Bio

* 光氧化模块用来坚守有机

物（HPLC和Bio 系统标配）

*  UV紫外杀菌装置（Bio系列

标配）

订货信息

| 型号 | 货号 |
| --- | --- |
| Crystal E Trace | CE-1001 |
| Crystal E HPLC | CE-1101 |
| Crystal E Bio | CE-1201 |

超纯水传感器

终端滤器

超纯水分流阀

超纯水分流

保护过滤器

再循环泵

终极模块

分流截流器

再循环泵

纯水分流泵

纯水传感器

去离子柱

单向阀

排水

限流器

反渗透膜块

增压泵

储水罐

压力开关

活性炭 /5um预过滤器

输入阀

滤器

入水

纯水分流

超纯水传感器

超纯水传感器

终端滤器

终端滤器

超纯水分流阀

超纯水分流阀

超纯水分流

超纯水分流

保护过滤器

保护过滤器

再循环泵

再循环泵

双波长紫外光氧化模块（185/254nm）

双波长紫外光氧化模块（185/254nm）

纯水分流

纯水分流

终极模块

终极模块

再循环泵

再循环泵

分流截流器

分流截流器

紫外杀菌单元254nm

纯水分流泵

纯水分流泵

纯水传感器

纯水传感器

去离子柱

去离子柱

单向阀

单向阀

排水

排水

限流器

限流器

反渗透膜块

反渗透膜块

增压泵

增压泵

储水罐

储水罐

压力开关

压力开关

活性炭 /5um预过滤器

活性炭 /5um预过滤器

入水

入水

滤器

滤器

输入阀

输入阀

| 应用领域 | Crystal B Trace | Crystal B HPLC | Crystal B Bio |
| --- | --- | --- | --- |
| 试剂配置 | ( | ( | ( |
| 离子色谱 | ( | ( | ( |
| ICP-MS | ( | ( | ( |
| 原子吸收分光光度计 | ( | ( | ( |
| ICP-OES | ( | ( | ( |
| HPLC | - | ( | ( |
| 气相色谱 | - | ( | ( |
| 总有机碳测定 | - | ( | ( |
| 流式细胞术 | - | - | ( |
| 细胞组织培养 | - | - | ( |
| 分子生物学 | - | - | ( |

| 货号 | 配件 | Crystal B Trace | Crystal B HPLC | Crystal B Bio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10009 | 减少氯和有机物的预过滤器 | + | + | + |
|  | 减压泵 | + | + | + |
|  | 反渗透膜 | + | + | + |
| 10310 | 去离子柱 标配 | + | + | + |
| 10101 | 大容积去离子柱 替换件 | 选配 | 选配 | 选配 |
| 10029 | 终极模块 | + | + | + |
| 10105 | 光氧化单元 | - | + | + |
| 10012 | 终极微过滤器 | + | + | - |
| 10109 | 终极超过滤器 | - | - | + |
| 10102 | 紫外灭菌装置 | - | - | + |

Crystal E系统包含以下重要的安全性能：

* 储水罐水满控制

* 自来水压力控制

* 储水罐传感器故障保护

高消耗的实验室用品及应用：

我们提供的Crystal E20 纯水系统可满足每天30升以上的需水量，这其中包含一个8升容积的去离子柱，为系统减少运作成本。

同时还有8升容积去离子柱的选配件可供选择（货号10101）。

Crystal E系统包含一下配置：

* 增压泵

* 预过滤系统

* 反渗透装置

* 离子交换柱为选配件（货号

10102）

Crystal E纯水基本上无无机污染同时TOC含量低。Crystal E纯水的电导率小于0.1μm / cm . 从而满足了ISO3696  2级水的标准。

储水罐作为纯水的选配件选择很多，提供有10L - 300L不等，

所有25L和更高容积的罐子都配备有集成增压泵用于既快速又方便的分流。分流速率为4L /分钟。集成增压泵能确保储水罐放在桌子下面也可正常工作，如果需要就可以节省实验室有限的空间。

Crystal E反渗透水和纯水都有一个液晶显示屏显示水质，系统状况和剩余预过滤柱的寿命。 智能的去离子柱模块检测系统有效减少运作成本。 所有的滤筒滤芯都方便更换，不需任何工具。

Crystal E 反渗透和纯水系统产出的水符合ISO3696 3级标准 ( RO反渗透水）和ISO3696 2级标准纯水). 纯水和反渗透水相比较超纯水而言成本较低，纯水和反渗透水符合一下应用领域需求：

* 许多无机分析（如火焰光

谱法）

* 液相化学法

* 电化学

* 实验室清洗用水

Crystal E 反渗透系统可减少水中高于98%的污染物。Crystal E反渗透纯水的电导率小于5μm / cm ( 取决于给水水质）

储水罐

纯水分流

纯水分流泵

纯水传感器

单向阀

排水

限流器

反渗透膜块

增压泵

压力开关

活性炭 /5um预过滤器

输入阀

滤器

入水

储水罐

纯水分流

纯水分流泵

纯水传感器

去离子柱

单向阀

排水

限流器

反渗透膜块

增压泵

压力开关

压力开关

活性炭 /5um预过滤器

输入阀

滤器

活性炭 /5um预过滤器

滤器

入水

储水罐

纯水分流

纯水分流泵

纯水传感器

去离子柱

单向阀

排水

限流器

反渗透膜块

增压泵

压力开关

压力开关

活性炭 /5um预过滤器

输入阀

滤器

输入阀

活性炭 /5um预过滤器

入水

滤器

| 货号 | 配件 | Crystal E RO反渗透 | Crystal E20纯水 | Crystal E 纯水 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10009 | 减少氯和有机物的预过滤器 | + | - | + |
| 10039 | 减少氯和有机物的预过滤装置 | - | + | - |
|  | 减压泵 | + | + | + |
|  | 反渗透膜 | + | + | + |
| 10310 | 去离子柱 标配 | - | - | + |
| 10101 | 大容积去离子柱 | - | + | 选配 |
| 10201 | 终极微滤模块 | - | 选配 | 选配 |
| 10102 | 紫外消毒单元 | - | 选配 | 选配 |

| 应用领域 | Crystal E 反渗透RO | Crystal E 纯水 |
| --- | --- | --- |
| 玻璃器皿清洗 | ( | ( |
| 实验室清洗机用水 | ( | ( |
| 高压灭菌器 | ( | ( |
| 电化学 | - | ( |
| 火焰原子吸收光谱 | - | ( |
| 液相化学 | - | ( |
| 分光光度计 | - | ( |
| 缓冲剂和培养基的制备 | - | ( |

| 货号 | 配件 | Crystal E反渗透 | Crystal E20纯水 | Crystal E 纯水 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11000 | "基础型" 储水罐, 带分流泵，25升 | 选配 | 选配 | 选配 |
| 10007 | "舒适性" 储水罐, 带分流泵，60升 | 选配 | 选配 | 选配 |
| 10004 | "经济型" 储水罐, 带分流泵，50升 | 选配 | 选配 | 选配 |
| 11014 | "迷你型" 储水罐, 10升 | 选配 | 选配 | 选配 |
| 10027 | "舒适性" 储水罐, 不带分流泵,100升 | 选配 | 选配 | 选配 |
| 10026 | "舒适性" 储水罐, 不带分流泵,200升 | 选配 | 选配 | 选配 |
| 10025 | "舒适性" 储水罐, 不带分流泵,300升 | 选配 | 选配 | 选配 |

订货信息

| 型号 | 货号 |
| --- | --- |
| Crystal E纯水 | CE-1005 |
| Crystal E反渗透 | CE-1245 |
| Crystal E20纯水 | C20-1001HC |

* 储水罐水满控制

* 自来水压力控制

* 储水罐传感器故障保护

紫外灭菌单元作为选配件供应， 货号10102.

Crystal 7 RO反渗透和纯水系统

Crystal 7纯水和反渗透系统配有一个液晶LCD显示屏提供系统状态信息和水质监测数据。

预过滤器的剩余寿命和去离子柱的性能也都显示在屏幕上。去离子柱检测系统可以智能地降低系统运行成本。使用者只需在模块真正需要时才更换。

储水罐范围从10升-60升可选，高于25L的水罐配有集成泵以方便快捷地进行分流。分流速率是4升/分钟。

所有滤筒和滤芯都极易更换，不需任何工具辅助。

集成增压泵能确保储水罐放在桌子下面也可正常工作，如果需要就可以节省实验室有限的空间。

Crystal 7系统具有重要的安全性能：

Crystal 7 纯水系统（货号7-1001）是一个低成本的初级纯化水系统。 壁挂式设计完全不占用实验室工作台空间。Crystal 7 纯水适合实验室基本应用和分析，可应用于许多领域：

* 许多无机分析（如火焰光谱法）

* 液相化学法

* 电化学

* 实验室清洗用水等

Crystal 7纯水系统是实验室纯水需求的可靠来源，纯水电导率为0.1μm/cm（电阻率>10MΩxcm）。

符合ISO3696 /2级水的标准,成本极低。

Crystal 7反渗透系统（货号C7-1241) 生产的水符合ISO3696/3级水标准。

订货信息

| 型号 | 货号 |
| --- | --- |
| Crystal 7 纯水 | C7-1001 |
| Crystal 7 反渗透水 | C7-1241 |

| 纯水参数 | Crystal 7 RO 反渗透水 | Crystal 7 纯水 |
| --- | --- | --- |
| 纯水电阻率 |  | >10 MΩ x cm |
| 纯水电导率 | <5 μm / cm | <0.1 μm / cm |
| >0.22 μm颗粒物 | <1 / per mL | <1 / per mL |
| 纯水额定流速 (到储水罐） | 7L / h | 7L / h |
| 纯水额定分流流速 | 4 L / min | 4 L / min |
| 去离子柱寿命（标配柱子） | / | 1 m³ |
| 再生能力 | >30% | >30% |
| 尺寸（长x宽x高）, cm | 50 x 20x 52 | 50 x 20x 52 |
| 储水罐 | 10 L- 60L | 10 L- 60L |
| 储水罐尺寸 长x宽x高cm | 30 x 25 x 50 | 30 x 25 x 50 |
| 给水压力 | 0.5 - 5 bar | 0.5 - 5 bar |
| 给水电导率 | <900 μm / cm | <900 μm / cm |

储水罐

| 货号 | 配件 | Crystal 7反渗透 | Crystal 7 纯水 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11000 | "基础型" 储水罐, 带分流泵，25升 | 选配 | 选配 |
| 10007 | "舒适性" 储水罐 带分流泵，60升 | 选配 | 选配 |
| 10004 | "经济型" 储水罐 带分流泵，50升 | 选配 | 选配 |
| 11014 | "迷你型" 储水罐10升 | 选配 | 选配 |

入水

储水罐

储水罐

纯水分流

纯水分流

纯水分流泵

纯水分流泵

纯水传感器

纯水传感器

去离子柱

单向阀

单向阀

排水

排水

限流器

限流器

反渗透膜块

反渗透膜块

增压泵

增压泵

压力开关

压力开关

1um颗粒过滤器

1um颗粒过滤器

活性炭 /5um预过滤器

活性炭 /5um预过滤器

输入阀

输入阀

滤器

滤器

入水

| 应用领域 | Crystal E 反渗透RO | Crystal E 纯水 |
| --- | --- | --- |
| 玻璃器皿清洗 | ( | ( |
| 实验室清洗机用水 | ( | ( |
| 高压灭菌器 | ( | ( |
| 电化学 | - | ( |
| 火焰原子吸收光谱 | - | ( |
| 液相化学 | - | ( |
| 分光光度计 | - | ( |
| 缓冲剂和培养基的制备 | - | ( |

| 货号 | 配件 | Crystal 7 RO反渗透 | Crystal 7 纯水 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10014 | 减少氯和有机物的预过滤器 | + | - |
|  | 减压泵 | + | + |
|  | 反渗透膜 | + | + |
| 10015 | 去离子模块包 | - | + |
| 10102 | 紫外消毒单元 | - | 选配 |

| 货号 | 描述 | 更换标准 | 注解 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10014 | 更换 预过滤装置， Crystal 7 | 过滤器计数器显示为0或者滤膜阻塞 |  |
| 10015 | 更换 去离子柱 | 显示“DI Err" 信息，或者水的导电率一直 >0.5 μm / cm |  |
| 10011 | 更换 紫外消毒灯管 | 需要时 （一般每3年） | 仅适用于10102选配件 |

Sterifeed 水提供最理想的在5-11μm/cm范围之间电导率，保证高压灭菌器操作的可靠性。

一个压力储水罐提供一个始终如一的入水供应。 许多高压灭菌器需要一个压力的纯水供应。一些高压灭菌器需要启动泵来注入纯水，但是如果供应水没有压力，空气会阻止水流。如果空气阻力发生了，那么高压灭菌器就只有在将空气排除后才可进行正常操作。

Sterifeed系统的压力储水罐排除空气间隙，确保高压灭菌器正常运转。

Sterifeed系统有一个LCD显示屏提供系统状况信息，水质和剩余预过滤器的寿命。

软化水装置确保纯化水原件的长时间使用。这种设计案特点减少了实验室的使用成本。

Sterifeed配备和高压灭菌器相连接的相关配件，不需要任何工具辅助。

水电导率读数在15μm/cm以上会促进加热元件上的盐沉积，甚至会导致加热元件的损坏。低于3μm/cm电导率的水又会侵害高压锅内表面，因此水位传感器，加热元件和连接部件都会被破坏。

Sterifeed 是为高压灭菌器用水设计的纯化水系统。

Sterifeed系统生成的水电导率为5-11μm/cm，这是符合高压灭菌器用水需要的3-15μm/cm电导率范围标准的。

| 纯水参数 | Sterifeed |
| --- | --- |
| 纯水电阻率 |  |
| 纯水电导率 | 5-11μm / cm |
| >0.22 μm颗粒物 | <1 / per mL |
| 纯水额定流速 (到储水罐） | 10L / h |
| 去离子柱寿命 | / |
| 再生能力 | >30% |
| 尺寸（长x宽x高）, cm | 50 x 20x 52 |
| 压力储水罐 | 60L |
| 储水罐尺寸 长x宽x高cm | 42 x 42 x 60 |
| 给水压力 | 0.5 - 5 bar |
| 给水电导率 | <900 μm / cm |

增压泵

入水

纯水传感器

反渗透膜块

滤器

压力开关

输入阀

接高压灭菌器

5um颗粒过滤器

单向阀

限流器

1um颗粒

过滤器

压力储水罐

排水

软化筒

活性炭滤筒

| 货号 | 描述 | 更换标准 | 注解 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10016 | 更换 预过滤装置， Sterifeed | 过滤器计数器显示为0或者滤膜阻塞 |  |

订货信息

| 型号 | 货号 |
| --- | --- |
| Crystal Sterifeed | CS-1002 |

Crystal Clinic

Crystal Clinic纯水系统包含两个反渗透模块和一个高效大容积的去离子柱，这个大容积的柱子有效地降低了运作成本。

通过双反渗透膜产生的纯水被收集到一个出水罐中，水通过去离子柱再一次被纯化到10Mega-Ohm*cm，

两个反渗透膜块使水以高流速通过渗透膜，确保一直滤出的是纯水。

一个大的LCD 液晶显示屏提供了有关系统状况，水质，还有预过滤柱的寿命等信息。

Crystal Clinic系统包含两个水质传感器，第一个传感器控制入储水罐的水质，信息在水罐备注满时显示在LCD显示屏上。 第二个传感器控制分流给生化分析仪水质。

Crystal Clinic系统自动检测去离子柱性能，并及时提醒使用者更换新的柱子。

去离子模块和预过滤膜都可有用户自己更换，简单方便，不需要任何工具协助。

Crystal Clinic在前操作面板处有一个纯水分流口。2级纯水可以用来进行实验室日常应用。

生化分析仪用水需要。双反渗透模块和压力储水罐确保了稳定可靠的纯水供应。Crystal Clinic纯水系统配有一个压力调节阀，纯水的压力可根据分析仪的要求进行精确地调节。

Crystal Clinic水纯化系统是为全自动生化分析仪设计的纯水系统， 这种纯水确保了生化分析仪长时间可靠的运行。

Crystal Clinic纯水的电导率为

10Mega-Ohm*cm, 完全符合

| 纯水参数 | Crystal E Clinic |
| --- | --- |
| 2级纯水电阻率 | >10 MΩ x cm |
| 2级纯水电导率 | <0.1 μm / cm |
| >0.22 μm颗粒物 | <1 / per mL |
| 纯水额定流速 (到储水罐） | 7L / h |
| 纯水分流到分析仪的流速 | 4 L / min |
| 分流压力 | 100KPa |
| 去离子柱寿命（大容量柱子） | 3 m³ |
| 再生能力 | >30% |
| 尺寸（长x宽x高）, cm | 40 x 50x 55 |
| 储水罐 | 60L |
| 储水罐尺寸 长x宽x高cm | 42 x 42 x 60 |
| 给水压力 | 0.5 - 5 bar |
| 给水电导率 | <900 μm / cm |

纯水分流

终端滤器

纯水分流阀

去离子柱

纯水传感器

流量开关

压力调节器

纯水传感器

反渗透膜块

单向阀

排水

限流器

压力开关

增压泵

压力开关

活性炭 /5um预过滤器

活性炭 /5um预过滤器

输入阀

输入阀

滤器

滤器

入水

连接分析仪

压力储水罐

| 货号 | 配件 | Crystal Clinic |
| --- | --- | --- |
| 10039 | 减少氯和有机物的预过滤器 | + |
|  | 减压泵 | + |
|  | 反渗透膜 | + |
| 10101 | 大容积去离子模块 | + |
| 10102 | 紫外消毒单元 | 选配 |

订货信息

| 型号 | 货号 |
| --- | --- |
| Crystal Clinic | CL-2810 |

| 货号 | 描述 | 更换标准 | 注解 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10039 | 更换 预过滤装置， Crystal Clinic |  |  |
| 10015 | 更换 大容积去离子模块 | 显示“DI Err" 信息 或者水的导电率一直 >0.5 μm / cm |  |
| 10011 | 更换 紫外消毒灯管 | 需要时 （一般每3年） | 适用于10102选配件 |

产地：欧洲

联系方式：

北涵美生态科技（北京）有限公司

北京市丰台区鸿业兴园二区12-1801室

电话：83817736

手机：13601279682 / 13911720836

www. hmecology. com