金标抗人精（PSA）检测试剂条

抗人精检测试剂条是一步法检测精斑的快速、简便、定性的免疫图谱分析法。检测方法结合了单克隆和多克隆抗体的原理，在标本中选择性鉴定人精斑，有很高的可信度。在约5分钟时间内，能检测出样本中高于5ng/ml水平的前列腺抗原（PSA）。

检测原理

检测试剂条应用胶体金免疫检测技术，用免疫方法检测样品中的人前列腺抗原。检测试剂条测试区包被有人抗前列腺特异性抗体，控制区包被有羊抗鼠IgG。在试剂条的加样端固定有抗人前列腺抗原标记的胶体金颗粒，当样品稀释液进入加样端与抗人前列腺抗原标记的胶体金颗粒混合，在毛细原理作用下样品和金标混合物向检测方向层析。当样品中存在人前列腺抗原时，人前列腺抗原与胶体金颗粒上的特异性抗体结合，当层析至测试区时结合物与检测区的抗体形成抗体—抗原—抗体—胶体金复合物，并产生颜色，结果为阳性。如果样品中没有人前列腺抗原时，将测区不出现色带，结果为阴性。控制线用来指示试剂条系统工作是否正常，出现红色色带表示试剂条工作系统正常，反之表示系统存在问题。

存储和稳定性

密闭包装保存于2-30℃阴凉干燥处，有效期24个月。切忌冷冻和过有效期后使用。

灵敏度

本检测试剂条可检测样品中前列腺抗原浓度5ng/ml

特异性

本检测试剂条特异性检测人精液中前列腺抗原，与其它动物如羊、猪、马、兔、鼠、牛等精液均无交叉反应；与胆汁、VitC、VitB及过氧化物酶也无交叉反应。

样本的准备和检验

将现场采集的含有可以斑点的样本（棉纱、棉球等）用蒸馏水浸泡。

将从铝箔袋中取出的试剂条插入样本杯中（注意液面不要超过试纸条上的标志线），5分钟内观察结果。

结果

阳性：在测试区和控制区内均出现一条紫红色线条，表明可疑样本中含有前列腺抗原。

阴性：在测试区未出现紫红色线条，仅在控制区内出现一条紫红色线条，表明可疑样本中不含有前列腺抗原。

失效：在控制区无紫红色线条出现。

阳性           阴性          无效

注意事项：

- 试剂条在常温下一次性使用；

- 打开包转后，请勿将试剂条置于空气中过久，以免受潮；

- 试剂条的有效期为两年，有效期见封口，请在标示日期前使用。