金标抗人血红蛋白（FOB）检测试剂条

抗人血红蛋白检测试剂条是一步法检测血痕种属（人血红蛋白）的快速、简便、定性的免疫图谱分析方法。检测方法结合了单克隆和多克隆抗体的原理，在标本中选择性鉴定人血红蛋白，有很高的灵敏度和特异性。在约5分钟时间内，能检测出样本中高于40ng/ml水平的人血红蛋白。

检测原理

检测试剂条应用胶体金免疫检测技术，用免疫方法检测样品中的人血红蛋白。检测试剂条测试区包被有抗人红血蛋白特异性抗体，控制区包被有羊抗鼠IgG。在试剂条的加样端固定有抗人血红蛋白标记的胶体金颗粒，当样品稀释液进入加样端与抗人血红蛋白标记的胶体金颗粒混合，在毛细原理作用下样品和金标混合物向检测方向层析。当样品中存在人血红蛋白时，人血红蛋白与胶体金颗粒上的特异性抗体结合，当层析至测试区时结合物与检测区的抗体形成抗体—抗原—抗体—胶体金复合物，并产生颜色，结果为阳性。如果样品中没有人血红蛋白时，检测区不出现色带，结果为阴性。控制线用来指示试剂条系统工作是否正常，出现红色色带表示试剂条工作系统正常，反之表示系统存在问题。

存储和稳定性

密闭包装保存于2-30℃阴凉干燥处，有效期24个月。切忌冷冻和过有效期后试用。

灵敏度

本检测试剂条可检测样品中血红蛋白浓度40ng/ml。灵敏度为100-40000倍

特异性

本检测试剂条特异性检测人血红蛋白，与其它动物如羊、猪、马、兔、鼠、牛等血红蛋白均无交叉反应；与胆汁、VitC、VitB、及过氧化物酶也无交叉反应。

样本的准备和检验

将现场采集的含有可疑斑点的样本（棉纱、棉球等）用蒸馏水浸泡。

试剂条：将从铝箔袋中取出的试剂条插入样本杯中（注意液面不要超过试纸条上的标志线MAX线），5分钟内观察结果，8分钟后结果无效。

结果

阳性：在测试区和控制区内分别出现一条紫红色线条，表明样本中含有人血红蛋白。

阴性：在测试区未出现紫红色线条，仅在控制区内出现一条紫红色线条，表明样本中不含有人血红蛋白。

失效：在控制区无紫红色线条出现。

注意事项：

1、试剂条在常温下一次性使用；

2、打开包装后，请勿将试剂条置于空气中过久，以免受潮；

3、当样本中含血红蛋白浓度较大时，实验容易出现假阴性结果。因此应注意样本的浓度，血痕的稀释度应尽量加大，最好达千倍以上。

4、由于方法的灵敏度较高，人体其它液体在某些情况下，也可能呈阳性反应，如口腔有破损出血的唾液斑、消化道出血时的粪便都可能呈阳性反应。这应引起注意。

5、方法的特异性较好，只有极少数的动物血在10分钟以后会出现非特异性反应（猴血除外）。在实际操作中，把观察时间限制在5分钟内，完全可以避免误判的可能。

6、试剂条的有效期为两年，有效期见封口，请在标示日期前使用。