Polymetron 9210二氧化硅分析仪

9210型硅分析仪

9210型硅分析仪

典型应用

在线连续监控硅含量、除盐水车间、电厂炉水、给水和蒸汽

仪器特点

● 多通道操作（1-6）

● 极低的运行成本，试剂配方公开

● 运行维护量小

● 界面友好，操作简单

● 内置数据记录仪

● 自动两点校准（化学零点和斜率）

测量原理

样水通过样水选择电磁阀进入仪表，每路样水的流量都能通过针形阀调节。在一路样水进入测量池之前,它有足够的流动时间来冲洗整个水路和溢流槽。然后，样水阀打开，样水进入测量池。一旦测量池被冲洗完毕并且充满样水，样水阀关闭，并顺序注入试剂。

● 试剂1：硫酸+钼酸盐

● 试剂2：草酸

● 试剂3：硫酸亚铁铵

注意：对于试剂的输送现在已由微活塞泵代替了传统的蠕动泵

测量池配有加热器和磁性搅拌器，以保证试剂的充分混合和完全反应。在磷钼兰缓和物形成之前，仪表要进行参比光密度测量，光的吸收量被计算出，磷的浓度通过对比校准曲线计算得出。

技术指标

测量范围       0-1000ppb SiO2                            0-5000ppb SiO2

重现性         ±0.5ppb或±2%，取大者              ±2ppb或±2%，取大者

检测限         ≤0.5ppb                            ≤2ppb

循环时间       10分钟(每通道)                     10分钟(每通道)

样品要求       5-50℃，0.2-2bar（0.5-6bar选配）

入口           6mm外径管 PE/PTFE

排放           12×10mm内径管 PE/PTFE

供电           100-240VAC，50/60Hz

功耗           约80VA

校准           自动，可设置

维护           每45天，更换试剂和校准溶液

显示           有背光功能，LCD显示浓度，自诊断，报警状态，校准常数，历史数据，趋势曲线

模拟输出       6个0/4-20mA(每通道一个)，最大负载650 Ohm

继电器         8个

通讯           可选RS485 300-9600波特率，最多站点32，JBUS/MODBUS，Profibus

防护等级       IP65/NEMA 4X材料，盘装，聚苯乙烯

重量           盘装：10Kg，墙装柜：10Kg

订购指南

09210=A=100X(X=1-6)      0-1000ppb盘装式

09210=A=500X(X=1-6)      0-5000ppb盘装式

09210=A=110X(X=1-6)      0-1000ppb壁挂式

09210=A=510X(X=1-6)      0-5000ppb壁挂式