Polymetron 9211磷酸盐分析仪

9211磷分析仪

9211磷分析仪

典型应用

在线连续监控磷酸盐含量、热力发电厂汽包炉水、其他工业水系统。

仪器特点

● 多通道操作（1-6）

● 极低的运行成本，试剂配方公开

● 运行维护量小

● 界面友好，操作简单

● 内置数据记录仪

● 自动两点校准（化学零点和斜率）

测量原理

样水通过样水选择电磁阀进入仪表，每路样水的流量都能通过针形阀调节。在一路样水进入测量池之前, 它有足够的流动时间来冲洗整个水路和溢流槽。然后，样水阀打开，样水进入测量池。一旦测量池被冲洗完毕并且充满样水，样水阀关闭，并顺序注入试剂。

可以用两个不同的方法：

a) 测量范围：钒酸盐方法 - 0-50ppm PO4称做“黄色钼钒酸盐”法 试剂1：浓硫酸+二水合钼酸钠+偏钒酸铵

b) 测量范围：钼酸盐法 - 0-5ppmPO4称做“蓝色ANSA”法

试剂1：浓硫酸+二水合钼酸钠

试剂2：1-氨基-2-奈基-4硫酸(ANSA)+偏硫酸二钠+亚硫酸钠

注意：对于试剂的输送现在已由微活塞泵代替了传统的蠕动泵

测量池配有加热器和磁性搅拌器，以保证试剂的充分混合和完全反应。在磷钼兰缓和物形成之前，仪表要进行参比光密度测量，光的吸收量被计算出，磷的浓度通过对比校准曲线计算得出。

技术指标

测量范围：      0-5ppm SiO2             0-50ppm SiO2

再 现 性：      ±0.1ppm或±3%取大者，≤±0.1ppm或±3%取大者

检测极限：      0.1ppm                             ≤0.1ppm

循环时间：      约10分钟                          约10分钟

样品要求：      5-50℃, 0.2-2bar(0.5-6bar需加选配件)

入 口 ：        6mm外径管PE/PTFE

排 放 ：        12×10mm内经管PE/PTFE

供 电 ：        100-240VAC, ±10%, 50/60Hz

功 耗 ：        约80VA

校 准 ：        自动, 可设置

维 护 ：        45天, 更换试剂和校准溶液

显 示 ：        数字式背光LCD, 浓度, 自诊断, 报警状态, 校准常数, 历史数据, 趋势曲线

模拟输出：      6个0/4-20mA(每通道1个), 最大负载650 Ohm

继 电 器：      8个

通 讯 ：        可选RS485/300-9600波特率, 最多站点32, JBUS/MODBUS, ProfiBUS

防护等级：      IP65/NEMA 4X材料,盘装, 聚苯乙烯

重 量 ：        盘装: 10Kg, 墙装柜: 50Kg

订购指南

09211=A=300X(X=1-6)      0-5ppm, 盘装式

09211=A=400X(X=1-6)      0-50ppm, 盘装式

09211=A=310X(X=1-6)      0-5ppm, 壁挂式

09211=A=410X(X=1-6)      0-50ppm, 壁挂式