Polymetron 9186联氨(除氧剂)分析仪

9186联氨（除氧剂）分析仪

9186联氨（除氧剂）分析仪

典型应用

使用在电场的锅炉供水、除氧水、蒸汽中的联氨在线监测。

特性和优点

● 9186联氨分析仪采用3传感器法，消除了传统双传感器法中工作传感器零点漂移的缺点

● 参比传感器无需补充电解液、更换简单、无膜片堵塞等现象

● 高灵敏度，响应快

● 新颖的调节液瓶，带多孔纤维棒

● 便于用户编程的友好界面菜单

● 2个自动识别仪器状态的“智能”模拟输出

测量原理

在铂传感器（工作传感器）和不锈钢传感器（计数传感器）之间有一个固定点位480mV，正比于水中溶解

联氨的浓度。

技术指标

测量范围：       溶解联氨(N2H4) 0-500ppb，可编程

重复性：         溶解联氨(N2H4) 0-500ppb，可编程

样品温度：       5-45℃

样品压力：       0.5-6bar

样品流速：       200ml/min

灵敏度：         ＜0.2ppb

响应时间：       T90＜60秒

环境温度：       0-45℃

样水调节：       用二异丙胺，氨或二乙胺

校准方法：       a)零点：用不含联氨溶液或可选零点校准桶

b)斜率：参比值（实验室标准法）

传感器材质：     铂阳极/不锈钢阴极；Ag-AgCl参比/丙烯酸测量池

样品管线：       4×6mm不锈钢管用接套

出水排放：       连接6×8mm PE管子

电源要求：       90-260VAC，50/60Hz，25VA

安装方式：       盘装

订购指南

9186联氨分析仪把控制器、传感器、所用电线、流通池及其他的组件安装在面板上的完整的机器

订购如下：

Z09186=A=0000    9186联氨分析仪

28344-53         二异丙基胺,99% 1L

可选的组件及维护包

09186=C=0360     瓶盖适配器

09186=A=8000     两年维护包