蛋白G检测试剂盒

品    名：蛋白G检测试剂盒(Protein G test kit)

目 录 号：NRPB15S

规    格：96孔

保 质 期：1年

一、试剂盒组成

| 名称 | 体积 | 描述 | 储存 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10×样品稀释剂 | 30 ml | 使用前用蒸馏水稀释10倍，用于样品稀释和洗板 | 避光 2-8℃ |
| TMB显色液A液 | 6 ml | 使用时A液和B液按1:1混合，现配现用。避光，2-8℃保存。用于显色反应 |  |
| TMB显色液B液 | 6 ml |  |  |
| 终止液 | 6 ml | 终止显色反应 |  |
| 人免疫球蛋白（IgG） | 300 μl | 50 mg/ml，非SPG柱纯化获得，用于制作标准曲线 |  |
| 重组蛋白G（SPG） | 20 μl | 1mg/ml，用于制作标准曲线 |  |
| 酶标板 | 1块 | 已包被有抗体 |  |
| HRP标记抗体 | 30 μl | 二抗，25 μl用稀释剂稀释至10 ml | -20℃ |

二、简介

链球菌G蛋白（简称SPG）是G、C型链球菌细胞壁中的一种蛋白质，能特异性地同免疫球蛋白IgG分子的Fc段结合，广泛用于单克隆抗体和多克隆抗体的纯化。

使用SPG柱纯化抗体时，从柱上脱落的SPG可能成为污染物。所以对洗脱样品进行脱落SPG的检测十分必要。ELISA检测脱落SPG的过程中，样品中混杂的脱落SPG会与抗体形成SPG-IgG复合物，增大SPG定量检测的难度。因此，解除上述复合物产生的影响是准确测定脱落SPG的关键。

本试剂盒使用沸水浴处理样品，解除SPG-IgG复合物的影响。多项测试证明，煮沸后SPG不会沉淀，而IgG会产生大量沉淀而失活，同时IgG沉淀会吸附少量的SPG。因此，样品煮沸后需要将沉淀均匀打散并离心，以释放少量被吸附的SPG。同时用含有已知浓度IgG的SPG制作标准曲线，与样品进行同样的处理，排除沉淀吸附微量SPG导致的误差。

本试剂盒利用“三层夹心”原理，并预先将SPG检测用特制抗体包被在酶标板上。SPG结合酶标板后，用辣根过氧化物酶（HRP）标记的抗体去结合SPG，最后用TMB显色底物进行显色。TMB在HRP的催化下转化为蓝色，并在酸的终止作用下最终转化为黄色。在一定的SPG浓度范围内，其颜色深浅与样品中SPG的含量呈正比。用酶标仪测定450 nm波长下的吸光度（OD值），根据SPG浓度标准曲线可以计算出样品中含有的脱落SPG量。

三、实验步骤

所有试剂使用前均应在室温条件下（18~30℃）平衡30 min以上以恢复至室温。

3.1 样品稀释

样品需在pH6~9的缓冲液中，或用1×样品稀释剂适当稀释使其pH值在此范围内。稀释后的抗体浓度应该小于5 mg/ml。

3.2 标准品稀释

标准品：取10 μl的1 mg/ml SPG标准品，用90 μl的1×样品稀释剂稀释10倍至100 μg/ml；然后取50 μl的100 μl/ml SPG，用450 μl的1×样品稀释剂稀释10倍至10 μg/ml。按此法逐步稀释至100 ng/ml，并继续稀释至20、15、10、5、2、1、0.5 ng/ml，每个浓度500 μl。

人IgG：取250 μl的50 μg/ml IgG溶液，用2.25 ml的1×样品稀释剂稀释10倍至5mg/ml。然后取2 ml的5 mg/ml IgG，用3 ml的1×样品稀释剂稀释至2 mg/ml。

混合：分别取250 μl 的20、15、10、5、2、1、0.5、0 ng/ml SPG标准品，同250 μl 的2 mg/ml 人IgG混合，即为500 μl含有1 mg/ml人IgG的10、7.5、5、2.5、1、0.5、0.25、0 ng/ml SPG标准品。

3.3 沸水浴预处理

将稀释好的样品和标准品在沸水浴中煮沸1 h（水应为沸腾状态），冷却后将沉淀打散，12000 rpm离心2 min去除沉淀。根据需要用1×样品稀释剂稀释煮沸过的样品，做不同稀释度检测。稀释后的SPG应在试剂盒检测范围（0.1~10 ng/ml，柱洗脱样品SPG残留一般为1~20 ng/mg）内。

3.4 加样

酶标板每孔加100 μl样品或标准品。根据需要设置重复孔数，一般2个重复以上。加样时注意将样品加于酶标板孔底部，尽量不触及孔壁，不能有气泡。酶标板加上覆膜（或盖子，本试剂盒未提供），37℃湿盒温育1 h。之后用1×样品稀释剂洗板3次，拍干。

3.5 加HRP标记抗体

将新鲜配置的HRP标记抗体用1×样品稀释剂稀释400倍，每孔加100 μl。酶标板加上覆膜，37℃湿盒温育1 h。之后用洗涤液洗涤6次，拍干。

3.6 显色

A液和B液按照1:1的比例混合，现配现用。各孔加入100 μl混合好的TMB底物液，室温避光反应10 min。

3.7 终止

每孔加50 μl终止液终止反应。

3.8 读数

用酶标仪在450 nm波长处测定OD值。

四、结果结算

4.1 计算重复样品的平均OD值。

4.2 以OD值为纵坐标、SPG浓度为横坐标绘制标准曲线，获得线性公式。

每次实验均应绘制一条标准曲线用于计算。以下数据仅做参考。

| SPG（ng/ml） | 0 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OD450nm | 0.064 | 0.079 | 0.0855 | 0.1165 | 0.2535 | 0.412 | 0.55 | 0.666 |

4.3 未知样品的SPG浓度可由标准曲线查出，或根据计算公式计算（ng/ml）。

4.4 根据样品的稀释度和抗体浓度计算1 mg抗体中脱落SPG的含量（ng/mg）。

五、注意事项

5.1 在储存及孵育过程中应避免将试剂暴露在强光中。所有试剂瓶盖须盖紧以防蒸发和微生物污染，避免蛋白水解酶的干扰导致出现错误结果。

5.2 试剂盒保存：短期保存以标签上的标示为准，长期保存请将试剂全部保存于-20℃。

5.3 刚开启的酶标板孔中可能会有少许水样物质，此为正常现象，不会对实验结果造成任何影响。

5.4 沸水浴的温度对样品和标准品的影响很大，一定要等水沸腾后开始计时，并且一直保持沸腾状态（100℃）。测试显示，不完全沸腾（~90℃）状态下，IgG不无法完全沉淀，样品和标准品的检测信号很低。