大豆胰蛋白酶抑制剂琼脂糖凝胶

品    名：大豆胰蛋白酶抑制剂琼脂糖凝胶（Soybean Trypsin inhibitor Sepharose，STI

Sepharose FF）

目 录 号：NRPB10S

规    格：1 ml预装柱，5 ml预装柱，25 ml预装柱

贮      存：20%乙醇，2~8℃冰箱保存。
运      输：2~25℃、常压、避光。
保 质 期：5年。

相关介绍：

大豆胰蛋白酶抑制剂琼脂糖凝胶是一种将大豆胰蛋白酶抑制剂（STI）键合在琼脂糖凝胶微球上形成的生物亲和层析分离介质。该产品保留了琼脂糖极好的亲水性及大网架结构，与生物活性大分子有很好的相容性，具有载量高、非特异性吸附少、流速快等特点，主要用于胰蛋白酶、糜蛋白酶和凝血X因子等丝氨酸蛋白酶的提取和纯化，也可以用于肠激酶的去除。

技术指标：

| 基质 | 6%琼脂糖凝胶微球 |
| --- | --- |
| 配基 | STI |
| 配基密度 | ＞6 mg/ml |
| 填料粒径 | 45~165 μm |
| 最大流速 | 750 cm/h |
| 推荐流速 | 100 cm/h |
| 工作（清洗）pH值 | 3~9（3~10） |
| 耐反压 | 0.3 MPa |
| 载量 | ≥30 mg胰蛋白酶/ml |
| 保存条件 | +2~8℃保存于20%乙醇溶液中 |

使用方法：

1. 装柱

1.1 根据分离目标的性质配制初始缓冲液（平衡液）和洗脱缓冲液。

1.2 将凝胶抽干，用蒸馏水洗涤2次去除保存时的乙醇，用蒸馏水配成匀浆并脱气。

1.3 将层析柱垂直固定，底端用水或缓冲液润湿并保持一段液位。

1.4 用玻璃棒引导匀浆沿着柱内壁一次性倒入柱内，使凝胶在柱内自由沉降。

1.5 连结好柱子顶端活动柱头，打开蠕动泵，让缓冲液用操作流速流过5个柱体积，再使用1.5倍的操作流速流过5个柱体积。调节适配柱头，使其尽量贴近胶面，最后用2~3个柱体积的缓冲液平衡柱子。

注意：（1）所有操作过程不能引入气泡，保证装胶的均匀度。（3）如无条件做1.2步骤，填料层有气泡时可以进行2次装柱，去除保存时的乙醇和气泡。（4）乙醇等试剂配制的溶液需要脱气。

2. 平衡

用平衡缓冲液以操作流速平衡层析柱，观察检测器的变化，直到UV、pH值等参数不变。推荐的平衡缓冲液为：50 mM Tris-HCl，500 mM NaCl，pH8.0。

3. 上样

切换转换阀进行上样，上样量根据样品的性质和层析介质的量进行选择，也可以进行线性实验找到最佳上样量。

样品的预处理：置换缓冲液，澄清过滤（0.45 μm、0.22 μm）等。

4. 冲洗

用2~3个柱体积的平衡缓冲液冲洗上样后的层析柱，观察检测器的变化，直到UV、pH值等参数不变。

5. 洗脱

一般用酸性缓冲液进行洗脱。推荐的洗脱缓冲液为：100 mM Glycine-HCl，500 mM NaCl，pH3.0。洗脱后的样品应尽快调节至中性，如可用1/10体积的2 M Tris-HCl （pH8.0）调节。

6. 清洗

可以用平衡缓冲液和洗脱缓冲液反复清洗。本填料的活性基团为蛋白质，不能耐受强酸、强碱和强有机溶剂的清洗。