蛋白A蛋白G琼脂糖凝胶FF

品    名：蛋白A蛋白G琼脂糖凝胶FF（Protein AG Sepharose Fast Flow，Protein AG

Sepharose FF）

目 录 号：NRPB13L、NRPB13S（预装柱）

规    格：20 ml，100 ml，1L，1 ml预装柱， 5 ml预装柱，10 ml预装柱

贮      存：20%乙醇，2~8℃保存。
运      输：2~25℃、常压、避光。
保 质 期：5年。

相关介绍：

蛋白A蛋白G琼脂糖凝胶FF是将重组蛋白A蛋白G融合蛋白（NRPA14，r-PAG）键合在琼脂糖凝胶微球上形成的亲和分离介质。同单独的蛋白A或蛋白G分离介质相比，具有更宽广的结合范围，可以与人所有的IgG亚型、IgA、IgE、IgM结合，但不能与小鼠的IgA、IgM和血清白蛋白结合，适合用于鼠IgG单抗的提取和检测。同时融合后的r-PAG降低了对pH值的依赖，允许在pH5~8进行结合。

技术指标：

| 基质 | 6%交联琼脂糖凝胶微球 |
| --- | --- |
| 配基 | 蛋白A蛋白G融合蛋白 |
| 配基密度 | ≥6 mg/ml |
| 填料粒径 | 45~165 μm |
| 最大流速 | 750 cm/h |
| 推荐流速 | 100 cm/h |
| 工作（清洗）pH值 | 3~9（2~10） |
| 耐反压 | 0.3 MPa |
| 载量 | ≥35 mg IgG /ml |
| 保存条件 | +2~8℃保存于20%乙醇溶液中 |

IgG与不同蛋白的典型结合：

| 种类 | 亚型 | 蛋白A | 蛋白G | 蛋白A蛋白G融合蛋白 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人 | IgG1 IgG2 IgG3 IgG4 IgM IgD IgA Fab | +++ +++ + +++ + - + + | +++ +++ +++ +++ - - - + | +++ +++ +++ +++ + - + + |
| 小鼠 | IgG1 IgG2a IgG2b IgG3 IgM | + +++ +++ +++ - | ++ +++ +++ +++ - | ++ +++ +++ +++ - |
| 大鼠 | IgG1 IgG2a IgG2b IgG2c | + - - +++ | ++ +++ + +++ | ++ +++ + +++ |
| 牛 | IgG1 IgG2 | + +++ | +++ +++ | +++ +++ |
| 山羊 | IgG1 IgG2 | + +++ | +++ +++ | +++ +++ |
| 马 | IgG(ab) IgG(c) IgG(T) | + + - | - - +++ | + + +++ |
| 兔 | IgG | +++ | +++ | +++ |
| 猪 | IgG | +++ | + | +++ |
| 狗 | IgG | +++ | + | +++ |
| 鸡 | IgY | - | - | - |

注：-表示不结合；+表示微弱结合；++表示中等结合；+++表示很强结合。

应用举例：

结合缓冲液：20 mM磷酸缓冲液，150 mM NaCl，pH 7.4

洗脱缓冲液：0.1 M Glycine-HCl缓冲液，pH 2.5

中和缓冲液：1 M Tris-HCl，pH 9.0

- 1 ml蛋白A蛋白G琼脂糖凝胶FF预装柱用5~10个柱体积的蒸馏水洗去保存液；

- 用结合缓冲液平衡 5~10个柱体积；

- 将3 ml兔多抗血清用结合缓冲液稀释到15 ml，0.45 μm滤膜过滤上样；

- 用结合缓冲液再洗 5~10个柱体积；

- 用洗脱缓冲液洗脱抗体，收集洗脱峰，并用中和缓冲液调节其pH值至中性；

- 目的抗体洗脱后用结合缓冲液清洗5~10个柱体积以平衡柱子；

- 分析洗脱下来的兔多抗。

注意事项：

- 预装柱使用简易方便，在没有仪器设备的条件下也可以完成纯化任务；

- 样品洗脱后一般pH很低，应立刻用碱性中和缓冲液（如1 M Tris-HCl，pH 9.0）将收集到的抗体溶液中和到中性，或在收集容器中事先装5%~10%、pH 7.5的缓冲液（如1 M Tris-HCl或1 M 磷酸缓冲液），以利于维持抗体的生物活性，避免抗体失活；

- 使用时保证柱子和缓冲液的温度一致，避免柱床内产生气泡，如果已经产生气泡，可以自行重装柱子；

- 多次使用后会有沉淀蛋白，强疏水性蛋白，脂蛋白，脂质体等非特异吸附凝胶上，可以用0.1 %去垢剂短时间清洗，如0.1% Triton X-100清洗2个柱体积，立即用结合缓冲液洗5-10个柱体积。也可以用70%乙醇清洗作同样清洗。

- 本产品保存条件为20%乙醇，+2~8℃。