仅供科研使用，不得用于临床检验。

人雌二醇（E2）定量检测试剂盒（ELISA）说明书

【产品名称】

通用名称：人雌二醇（E2）定量检测试剂盒（ELISA）

英文名称： Human Estradiol（E2）ELISA KIT

【包装规格】

96人份/盒

【预期用途】

仅供科研使用，定量检测血清、血浆、等相关液体中雌二醇（E2）的浓度。

【检验原理】

采用酶联免疫竞争法检测样本中雌二醇含量。首先用羊抗兔包被微孔板，制成固相二抗，然后加入待测样本、辣根过氧化物酶标记雌二醇以及抗雌二醇抗体，使之形成包被二抗-抗雌二醇抗体-雌二醇（HRP）复合物，标记雌二醇的结合量与血清中的雌二醇量成反比。经显色后在酶标仪测定吸光值(OD值)，通过计算机或作图拟合浓度－吸光度曲线，反算出待测血清中雌二醇含量。

【主要组成成分】

主要成分

| 组分 | 数量 | 主要成分 |
| --- | --- | --- |
| 校准品 | 0.5ml/管*6管 | 抗体配制的6个浓度标准品 |
| 包被微孔板 | 96T | 预包被固相抗原 |
| HRP标记抗原 | 6mL | HRP标记的检测抗原 |
| 底物液A | 6mL | 过氧化脲工作液 |
| 抗体 | 6mL | 抗雌二醇抗体 |
| 底物液B | 6mL | TMB工作液 |
| 20×浓缩洗涤液 | 30mL | 含0.15%Tween20的PBS |
| 说明书 | 1份 | -- |
| 自封袋 | 1个 | -- |
| 不干胶 | 2片 | -- |

校准品浓度依次为：1400、700、350、120、40、0 pg/mL。校准品已经通过测试，结果表明HBs抗原阴性，HIV1、HIV2和HCV抗体阴性，由于不存在一种试验方法能够完全保证没有这些物质，本品必须按照具有潜在的感染性进行处理，处理过程应当遵循通用的安全措施。

需要但未提供的材料及耗材

1、酶标仪

2、精密移液器及一次性吸头

3、蒸馏水

4、洗瓶或者自动洗板机

5、37℃水浴锅或恒温箱

6、500ml量筒

7、无粉一次性乳胶手套

【储存条件及有效期】

1、2-8℃保存，切勿冷冻，有效期6个月。

2、开封使用后，包被微孔板放入带有干燥剂的自封袋中，密闭自封袋，并将全部试剂放回2-8℃冰箱。

3、开封后，按照建议的条件保存，校准品、包被微孔板和HRP标记抗体，有效期为14天，其他成分在标签标明的有效期内是稳定的。

【适用仪器】

半自动的酶标仪，如Thermo MK3，或者国产酶标仪。

【样本要求】

样本类型和采集

以下只是列出样品采集的一般指南。所有样本采集过程中，不得使用叠氮钠做为防腐剂。

1、细胞培养上清：4000rpm条件下离心20min，去除细胞颗粒和聚合物，上清液保存在- 20℃以下，避免反复冻融。

2、血清：使用不含热原和内毒素的试管，操作过程中避免任何细胞刺激，4000rpm条件下离心20min，小心地分离出血清，保存在- 20℃以下，避免反复冻融。

3、血浆：肝素，EDTA，或柠檬酸钠作为抗凝剂。在4000rpm条件下，离心20分钟取上清，血浆保存在-20℃以下，避免反复冻融。

4、蛋清：用无菌管收集，2-8℃条件离心20分钟左右（2000-3000转/分），仔细收集上清，保存过程中如有沉淀形成，应再次离心。

样本保存和稳定性

样本在2-8℃条件下，可以储存72h，或者在- 20℃储存6个月。样本收集后，不是一次检测完，请按一次用量分装冻存，避免反复冻融，使用时在室温下解冻，确保样品均匀充分解冻。

【检验方法】

操作程序

1. 将各种试剂移至室温平衡半小时，取浓缩洗涤液，根据当批检测数量，用蒸馏水1：20稀释，混匀后备用。

2. 将预包被板从密封袋中取出，设一个空白对照孔，不加任何液体；每个校准品依次各设两3. 孔，每孔加入相应校准品50μl；其余每个检测孔直接加质控品或待测样本50μl。

4. 每孔加入酶标抗原50μl（空白对照孔除外），再按同样的顺序每孔加入抗体50μl，充分混匀，贴上封板膜，置37℃温育1小时。

5. 手工洗板：弃去孔内液体，洗涤液注满各孔，静置10秒甩干，重复3次后拍干。洗板机洗板：选择洗涤3次程序洗板后拍干。

6. 每孔加显色剂A液50μl，显色剂B液50μl，振荡混匀后，置37℃避光显色15分钟，每孔加终止液50μl。

7.用酶标仪读数，单波长酶标仪需先用空白对照孔调零点，然后测定各孔吸光值。

【实验结果计算】

1、双波长酶标仪可以不设空白对照孔，也无需调零点。单波长酶标仪必须设空白对照孔，先用空白对照孔调零，然后测量。如没有调零，则各孔吸光值均需减去空白对照孔的吸光值。

2、计算百分结合率：用校准品或样品的OD值除以S0的OD值，为百分结合率。

3、手工作图：用百分结合率对数（logit-ln）坐标纸，以校准品浓度为横轴，以对应的百分结合率为纵轴，画出平滑直线，在曲线上按照待测血清百结合率找到浓度值。

4、计算机：由电脑计算出其浓度。

【产品性能指标】

1、外观和物理检查：液体组分应澄清，无沉淀或絮状物；所有组分应无包装破损。各组分装量不少于表1中要求。

2、准确性：在样本中添加高、中、低三个浓度的雌二醇制成样品，以试剂盒校准品进行分析测定，用百分结合率对数（logit-ln）拟合，要求回收率在85.0%～115.0%之间。

3、线性：用Logit-ln数学模型拟合，在40~1000pg/ml范围内，剂量-反应曲线相关系数（r）的绝对值应不低于0.9900。

4、精密度：

4.1批内精密度（CV%）应不高于15.0%；

4.2批间精密度（CV%）应不高于15.0%。

5、最低检出限：试剂盒最低检出限应不大于10 pg/ml。

6、质控血清测定值：每次检测结果均应在允许范围之内。

7、稳定性

2℃-8℃保存，有效期6个月。

8、检测范围

10pg/mL-1400pg/ml

【参考区间】

男性参考区间：11.0~159 pg/ml

女性参考区间：15.0~249 pg/ml

受孕三月内：参考区间：80.8~3593 pg/ml，均值：368pg/ml

通过测定200份健康人血清，经统计学处理（正态分布，取95%置信区间）确定参考区间。由于人的个体差异及地域、年龄和性别的不同，所确定的参考区间存在一定差异，因此本说明书所提供的参考区间仅作参考，各实验室应根据各自地区的正常人群建立自己的参考区间。

【注意事项】

生物安全

1、检测必须符合实验室管理规范的规定，严格防止交叉污染，所有样品、洗弃液和各种废弃物都应按照传染物进行处置。

2、试剂盒的液体组分中，含有proclin-300防腐剂，可能引起皮肤过敏反应，避免吸入烟雾与皮肤接触。

3、底物液对皮肤、眼睛和上呼吸道有刺激作用，避免吸入烟雾。戴上防护手套，实验完成后彻底洗手。

技术提示

1、混合蛋白溶液时，避免起泡。

2、加校准品与样本时，每个校准品浓度和样本都要更换移液枪头，公共组分应该悬臂加样，避免交叉污染。

3、合适的温育时间，和充分的洗涤步骤，是保证实验结果准确性的必要条件。

4、底物溶液为无色液体，保存过程中变为蓝色，代表底物溶液已经失效，不得使用。

5、终止液加样顺序与底物溶液加样顺序一致，加入终止液后，蓝色底物产物，会瞬间变为黄色。

6、实验中，用剩的板条，应立即放回自封袋中，密封（低温干燥）保存。

7、所有液体组分，使用前充分摇匀，严格按照说明书标明的时间、加样量及加样顺序进行温育操作。

废物处理

所有使用或未使用的试剂，所有污染性的一次性材料，应当遵循传染性或潜在传染性产品的处理程序，每个实验室都有责任根据其实验的类型和危险性级别，进行废物和污物的处理，同时要严格依照有关规定对待所有的废物和污物。